Medidor de pH para acuarios

Por José Manuel García

# Introducción.

Cualquier aficionado a la acuariofilia sabe lo importante que es conocer y controlar las condiciones del agua del acuario para que la vida dentro de él se desarrolle sin problemas. Uno de los factores que determinan dichas condiciones es la acidez o pH del agua. Desgraciadamente, los medidores de pH de buena calidad son enormemente caros.

Teniendo en cuenta esto decidí diseñar y construir un medidor de pH que aunara precisión y fiabilidad con un coste no muy elevado. El resultado es el montaje que se describe a continuación, cuyas características más destacables son:

| - | Precisión: mejor que 1%. |
| --- | --- |
| - | Rango de medida: de pH 0 a pH 9.99. |
| - | Tipo de sonda: estándar. |
| - | Alarmas de pH demasiado alto y demasiado bajo ajustables. |
| - | Salidas para conectar a un módulo de potencia que active el dispositivo adecuado en caso de pH demasiado alto ó demasiado bajo. |
| - | Alimentación en baja tensión mediante un adaptador externo. |
| - | Equipo necesario: material para fabricar circuitos impresos (placa virgen fotosensible, insoladora, material de revelado y atacado, soldador, estaño, etc.) y polímetro digital. |
| - | Dispositivos adicionales necesarios: Adaptador 220V-AC a 9V/12V-AC de 400mA y sonda de pH estándar (-60mV/ºpH). |
| - | Coste aproximado: 7000 pesetas (alimentador y sonda no incluidos). |

Como autor, espero que este diseño sea de utilidad a la comunidad de acuariófilos, y me gustaría recibir sus críticas (positivas o negativas) y sugerencias. Así mismo intentaré aclarar las dudas que puedan surgir y mantener actualizado este proyecto. Para todo ello, mi dirección de  está a su disposición.

# Primera aproximación.

Puesto que vamos a utilizar una sonda de pH estándar, empezaremos por describir su funcionamiento a nivel eléctrico. En teoría, una sonda de pH proporciona a su salida una tensión inversamente proporcional al pH del líquido, teniendo como cero el pH neutro. Es decir, para pH 7, la tensión de salida es 0V; cuando el pH es mayor que 7, la tensión de salida es negativa y cuando el pH es menor que 7 positiva, siendo los cambios de, aproximadamente, 60mV por grado de pH. Por ejemplo, para pH 5, la tensión de salida sería de unos 120mV y para pH 8.5 sería de aproximadamente -90mV. He dicho que esto es la teoría, porque la realidad es que, dependiendo de varios factores (calidad y envejecimiento de la sonda, temperatura, etc.), puede que no dé exactamente 0V para pH 7 ó que los incrementos de tensión no sean de 60mV por grado de pH. Por todo ello, el circuito tendrá que ser calibrado periódicamente para que su medida sea fiable.

Con estos datos, plantearemos ahora de forma esquemática lo que hará nuestro circuito. Tenemos que la tensión que llega al circuito es:

VIN≈0.060⋅(7−pH)

En primer lugar, se amplifica la tensión de entrada para llevarla a un nivel conveniente. Este amplificador multiplica la tensión de entrada por 1.7 aproximadamente, de forma que a su salida tendremos:

V≈1.7⋅0.060⋅(7−pH)≈0.1⋅(7−pH)

A continuación tenemos un  circuito que resta esta tensión de otra tensión de referencia de 0.7V, con lo que a su salida tendremos:

V≈0.7−0.1⋅(7−pH)=0.7−(0.7−0.1⋅pH)=0.1⋅pH

y una vez ajustados el amplificador de entrada y la referencia de 0.7V tendremos:

V=0.1⋅pH

es decir, 100mV por grado de pH. Sólo queda añadir un voltímetro en una escala de décimas de voltio para obtener una lectura directa del pH.

Además hay una serie de filtros paso-bajo con una frecuencia de corte de aproximadamente 10Hz para eliminar el ruido y las interferencias y unos comparadores respecto de dos referencias de tensión ajustables para generar las alarmas.

# El circuito.

En la figura 1 se muestra el esquema del circuito. Es conveniente imprimirlo para seguir esta explicación. Como se puede ver, las referencias de algunos componentes no siguen un orden lógico. Esto se debe a las diferentes modificaciones que ha sufrido el circuito hasta su versión final.

La salida de la sonda va conectada al amplificador U3 a través de un filtro paso bajo de 10Hz formado por R1, C1 y la propia resistencia interna de la sonda. Estos componentes y las pistas que los unen a U3 y al conector de la sonda CON1, constituyen una auténtica antena, por lo que la longitud de las pistas debería reducirse al mínimo. El amplificador operacional U3, junto con R2, R3 y POT2 constituye un amplificador no inversor de ganancia ajustable entre 1.5 y 2.5 aproximadamente. Se ha elegido este modelo de amplificador operacional (LF356) y esta configuración debido a su altísima impedancia de entrada, mayor que un Tera-ohmio (1012 ohmios). Téngase en cuenta que la impedancia de salida de las sondas puede alcanzar varios Giga-ohmios. Para sondas con impedancia de salida más alta, es posible que haya que elevar más aún la ganancia. En ese caso se puede sustituir POT2 por un ajustable multivuelta de 20K ó 50K. Los condensadores C2 y C3 son una protección contra ruido debido a auto-oscilación recomendada por el fabricante del LF356 (National Semiconductor). En mi diseño, todo este bloque se ha blindado de interferencias mediante una cajita metálica conectada a masa.

El divisor de tensión formado por R8, R9 y POT1, constituye una referencia de tensión ajustable entre 400mV y 950mV. Puesto que la corriente que circula por él es mínima, la temperatura de las resistencias dependerá casi exclusivamente de la temperatura ambiente, y al tener coeficientes de temperatura iguales, su relación, y por tanto la referencia de tensión, se mantendrán estables.

### Figura 1

Esta tensión de referencia se lleva a través del seguidor de tensión U1D a la entrada positiva del restador constituido por U1A, R4, R5, R6 y R7. La finalidad del seguidor de tensión U1D es independizar la referencia de tensión del resto del circuito. A la entrada negativa del restador se aplica la salida del amplificador de entrada U3. Para mantener la precisión de este restador es conveniente que R4 a R7 sean resistencias del 1% de precisión. En el circuito se han puesto de 22K, pero pueden ser de cualquier valor entre 10K y 50K, siempre que sean todas iguales. La linealidad del circuito depende enormemente de la igualdad de estas resistencias, así que no estaría de más comprar, por ejemplo, 10 resistencias, y medirlas con un polímetro digital para elegir cuatro lo más parecidas posible.

El siguiente paso, formado por U1B, U1C, R23, R24, C4 y C5, es un filtro paso-bajo de dos etapas, con una frecuencia de corte de unos 10Hz, para eliminar el ruido acumulado en los pasos anteriores. En condiciones normales de funcionamiento, la salida de U1C va conectada a través del jumper J1 al voltímetro. En este punto tenemos una tensión de 0V a 999mV, que coincide con el rango de medidas del voltímetro, y corresponde a niveles de pH entre 0 y 9.99. Más adelante profundizaremos en el voltímetro, pero digamos que nos dará una lectura entre 0.00 y 9.99 correspondiente a tensiones entre 0V y 999mV. Esta salida también se utiliza para los circuitos de alarma de pH demasiado alto y pH demasiado bajo.

El nivel de disparo de la alarma de pH demasiado alto queda fijado mediante la referencia de tensión constituida por R10 y POT3, mientras que el de la alarma de pH demasiado bajo se fija mediante la referencia de tensión formada por R11 y POT4. Ambas pueden ser ajustadas aproximadamente en el rango de 0V a 999mV. U2D está configurado como comparador de tensión; su entrada positiva está conectada a la salida de U1C cuya tensión corresponde al pH medido, a través del seguidor de tensión U2C, mientras que su salida negativa va conectada a la referencia de tensión correspondiente a la alarma de pH demasiado alto. Cuando el pH medido sea mayor que el fijado mediante POT3, la salida de U2D conmuta a su estado positivo, equivalente a unos 4V; en caso contrario, conmuta a su estado negativo, es decir aproximadamente –4V. D3, R12 y R14 introducen una histéresis (llamamos histéresis a la diferencia entre la tensión de conmutación del estado bajo al alto y la tensión de conmutación del estado alto al bajo) de, aproximadamente, 0.12 grados de pH. Si llamamos VIN a la tensión en la entrada positiva de U2D, VOUT a la tensión en la salida de U2D y VD3 a la caída de tensión en el diodo D3, el valor de la tensión de histéresis se puede calcular como:

VH=VOUT−VD3−VIN⋅R12R14=4−0.6−VIN⋅470100000≃3.4−VIN213

y puesto que en el momento de la conmutación la tensión en las dos entradas de U2D es prácticamente igual, tendríamos:

VH≃3.4−VALR213

siendo VALR la tensión fijada para la alarma de pH demasiado alto. Por ejemplo, si hemos fijado la alarma para que se dispare a pH 8, VALR será 0.8V y la histéresis será:

VH≃3.4−0.8213≃12mV

que equivale a 0.12 grados de pH. Es decir, que la alarma se disparará cuando el pH suba de 8.00, pero no se desactivará hasta que baje de 7.88. Se puede modificar el nivel de histéresis cambiando el valor de R12 ó R14 con arreglo a las fórmulas anteriores e incluso se puede reducir a 0 eliminando R14 y D3, pero si se pretende utilizar la salida de alarma para activar un dispositivo corrector del pH, siempre habrá que dejar algo de histéresis para que dicho dispositivo no reciba impulsos muy cortos, sino que ande durante periodos más largos hasta corregir el nivel de pH.

Cuando la salida de U2D es positiva, es decir cuando el pH es mayor que el fijado para la alarma de pH demasiado alto, T1 entra en conducción y circula corriente a través de D5, R22 y D7, de forma que el LED se enciende. Del mismo modo, si a la salida de alarma está conectado el LED de un optoacoplador, éste conducirá a través de R20 y activará el dispositivo externo. Con estos valores, el cable que va hasta dicho dispositivo externo puede medir hasta 5 metros sin necesidad de apantallado. Para longitudes más largas se podría sustituir R20 por una resistencia de 150 ohmios. Cuando se conecte un dispositivo externo, se hará siempre a través de un optoacoplador, teniendo en cuenta que el común del conector corresponde al ánodo del LED interno de dicho optoacoplador. En la figura 2 se puede ver la forma de conexionado.

### Figura 2

El circuito de disparo de la alarma de pH demasiado bajo es similar, salvo que se han invertido las entradas al comparador y se ha fijado un porcentaje de histéresis algo menor, teniendo en cuenta que la tensión de disparo fijada para esta alarma será menor que la fijada para la otra. Concretamente, si fijamos la alarma de pH demasiado bajo en 5, tendremos una histéresis de 0.11 grados de pH. Como antes, se puede cambiar el valor de R13 ó R15 para obtener la histéresis deseada.

Quedan un par de detalles por comentar. En primer lugar hacer notar que, aunque sólo hay un LED indicador de alarma (D7), las salidas para controlar dispositivos externos son independientes. Por otro lado, para facilitar el ajuste de las alarmas, las salidas de sus referencias de tensión correspondientes van conectadas al jumper J1, de forma que poniendo J1 en la posición 3-4, el voltímetro reflejará el pH fijado para la alarma de pH demasiado alto, y poniendo J1 en la posición 5-6, el nivel fijado para la alarma de pH bajo. Por último, los condensadores de filtrado de la alimentación CU1+ y CU1- deberán estar lo más cerca posible de U1, CU2+ y CU2- lo más cerca posible de U2, y CU3+ y CU3- lo más cerca posible de U3.

Pasaremos ahora a hablar de la fuente de alimentación, cuyo esquema aparece en la figura 3. Se trata de una fuente simétrica de +5V y –5V de poca potencia para alimentar los amplificadores operacionales y el conversor analógico-digital del voltímetro y una segunda fuente de +5V y más potencia para alimentar los circuitos de más consumo, es decir el display y los LEDs. La razón para implementar esta segunda fuente independiente de la otra, es evitar que las perturbaciones provocadas por el encendido y apagado de los displays afecten al circuito de medida. Por el mismo motivo la línea de masa de esta fuente se ha trazado aparte de la otra, aunque en su origen sea común.

La fuente simétrica no tiene mayor misterio. El semiciclo positivo de la tensión proporcionada por el alimentador externo (que puede ser de 9V ó 12V pero necesariamente alterna) se extrae mediante D102. Se filtra mediante C105 y C106 y alimenta al regulador U102. La salida de éste se vuelve a filtrar mediante C107 y C108. El semiciclo negativo se obtiene mediante D103 y es filtrado por C109 y C110 antes de llegar al regulador U103. La salida regulada es de nuevo filtrada por C111 y C112. Los reguladores U102 y U103 trabajan muy por debajo de su potencia máxima, por lo que no será necesario añadirles disipadores de calor.

### Figura 3

La fuente de potencia es algo más compleja. Obtiene el semiciclo positivo de la tensión alterna mediante D101 y la filtra mediante C101 y C102. Como regulador se ha utilizado un L200 en lugar del típico 7805 porque en las pruebas se vio que este último introducía grandes perturbaciones en la masa que hacían muy inestable el circuito de medida, debido a que en los picos de corriente causados por la conmutación entre los displays del voltímetro, se disparaba la protección contra sobreintensidad del 7805. El L200 es algo más caro y requiere componentes adicionales, pero el resultado merece la pena. R101 fija la protección contra sobreintensidad de U101 en aproximadamente 1.5A mientras que la red formada por R102, POT101 y R103 ajusta la tensión de salida. La salida de U101 es filtrada por C103 y C104. Antes de poner el jumper J101 habrá que conectar un voltímetro digital en el rango de 20V entre los test-points TP101 (positivo) y TP102 (negativo), y ajustar POT101 para obtener una lectura de 5V. Después se cortocircuita J101 y se vuelve a hacer la regulación, para ajustarla con carga. El regulador U101 disipa bastante potencia, por lo que habrá que dotarlo de un disipador de calor adecuado.

### Figura 4

El último bloque es el voltímetro digital, que se muestra en la figura 4. Su diseño es enormemente simple debido a la utilización de una pareja de circuitos integrados especializados, y corresponde casi exactamente a una nota de aplicación del fabricante. El CA3162 (U201) es un conversor analógico-digital completo, con salida BCD de 3 dígitos. Su rango de tensiones de entrada va desde –99mV a +999mV, con una precisión de 1mV. Los potenciómetros multivuelta POT201 y POT202 regulan respectivamente el offset y la ganancia de su amplificador de entrada. Más adelante explicaremos cómo ajustarlos. El circuito integrado CA3161, U202, es un conversor BCD a 7 segmentos un poco especial, ya que incluye en su lógica la posibilidad de generar algunos caracteres especiales, además de los dígitos 0 a 9. En combinación con el CA3162, es capaz de mostrar en el display la leyenda “-nn” para tensiones negativas hasta –99mV, “---“ para tensiones menores que –99mV (fuera de rango por defecto), y “EEE” para tensiones mayores que +999mV (fuera de rango por exceso). El punto decimal entre el primer y el segundo dígitos se mantiene siempre encendido mediante R202. Sólo queda comentar la importancia de los condensadores de filtrado de la alimentación. Cada uno deberá colocarse lo más cerca posible del dispositivo al que van destinados: C202 junto a U202, C-DP junto a los transistores T201 a T203, y C203 junto a U201.

# Realización práctica.

El diseño final se ha concretado en una placa de circuito impreso de simple cara de 14.9cm por 6.7cm. Estas medidas, así como la posición de los conectores y los taladros para el anclaje han venido impuestos por el tamaño de la caja en la que iba a ser ubicado. Naturalmente, se puede adaptar a otros modelos de cajas mayores con sólo utilizar una placa mayor, o rehacer la placa con otras medidas. El diseño aquí presentado, y que puede verse en la figura 5, es sólo uno de los posibles aunque eso sí, ha sido probado con resultados más que buenos.

### Figura 5

Aunque no quiero asustar a nadie, tengo que advertir que este no es un montaje para principiantes, al menos con el trazado de pistas y la distribución de componentes elegidos. La densidad de componentes es alta, las pistas son relativamente finas y los pads son bastante pequeños, por lo que se necesita cierto dominio del sistema de fotograbado y es obligado utilizar una taladradora miniatura (de las que se usan para modelismo) y brocas de 0.7mm para la mayoría de componentes. También será necesario un soldador de buena calidad, de no más de 25W, con punta fina (yo utilizo un JBC 30-S con punta de 2mm), y un poco de habilidad en su uso. Sin embargo, el montaje no debería presentar mayores dificultades para quien haya hecho ya algunas placas de circuito impreso antes de ahora. En Internet se pueden encontrar tutoriales sobre el tema, para quién no lo domine del todo.

De cualquier forma y para facilitar su construcción se han incluido adjuntos a este documento los siguientes ficheros:

| FOTOLITO.TIF |  | Trazado de las pistas para crear un fotolito. |
| --- | --- | --- |
| SILKSCR.GIF |  | Distribución de componentes en la placa. |
| LISTA.TXT |  | Lista de componentes y presupuesto en formato texto. |
| BLINDAJE.TIF |  | Plano acotado de los blindajes. |
| MECANI.TIF |  | Plano acotado para el mecanizado de la caja. |
| PHMETER.GIF |  | Esquema del circuito principal. |
| FUENTE.GIF |  | Esquema de la fuente de alimentación. |
| VOLT.GIF |  | Esquema del voltímetro digital. |
|  | Nota: algunos programas no recuperan los ficheros TIF con el tamaño original, por lo que yo recomiendo que se utilice Adobe Photoshop o simplemente Kodak Imaging (que viene entre los accesorios de Windows 98), que sí lo hacen correctamente. Para el fotolito, los mejores resultados se obtienen con impresoras de inyección, subiendo al máximo el volumen de tinta en la configuración y utilizando transparencias especiales para este tipo de impresora, pero habrá que hacer alguna que otra prueba dependiendo del modelo, hasta conseguir un fotolito con suficiente contraste, pero sin manchas debidas a un exceso de tinta. |  |

Una vez insolada y atacada la placa, habrá que cortar las partes sobrantes, si las hay, y hacer los agujeros para la fijación de la placa a la caja. A continuación se hacen los taladros para los componentes “raros”. Me refiero a los conectores, el interruptor, el disipador de U101 (si lleva fijaciones) y el blindaje del amplificador de entrada, cuyos taladros se salen de lo normal por su tamaño o su forma. Para realizar agujeros alargados (por ejemplo para el conector de alimentación) recomiendo hacer varios taladros muy juntos y luego unirlos usando la broca a modo de fresadora con cuidado para no partirla. Luego se hacen los taladros para los reguladores, jumpers, test-points, C101, D101, D102 y D103 con una broca de 0.9mm. Si se utiliza un zócalo de patas largas para elevar el display, también habrá que utilizar para él la broca de 0.9mm. Por último se hacen el resto de agujeros con una broca de 0.7mm. Sólo queda quitar las rebabas que hayan quedado en el cobre con un trozo de lija superfina y limpiar el aserrín que haya quedado para tener la placa preparada.

Una vez fabricada la placa de circuito impreso y con todos los taladros hechos, se soldarán los 9 puentes poniendo especial cuidado para que los dos que van situados bajo U201 no abulten demasiado. A continuación se montan los zócalos para todos los circuitos integrados, los jumpers y los test-points. Después se ajustan y sueldan los conectores, el interruptor, el disipador de U101 y el zócalo para el display. Este es el mejor momento para hacer el mecanizado de la caja, por si hubiera que hacer pequeñas correcciones en la postura de los conectores o el interruptor. Es conveniente hacer varios orificios en la zona cercana al disipador de U101 para garantizar una correcta refrigeración. Después se montan resistencias, condensadores, diodos,  transistores y reguladores (cuidado con la orientación de condensadores electrolíticos y diodos). El regulador U101 debe ser atornillado a su disipador (no hace falta mica aisladora) antes de soldarlo, para que ajuste perfectamente. Los últimos componentes en ser soldados son los potenciómetros, poniendo cuidado de no calentarlos demasiado.

El siguiente paso es un poco delicado, pues tenemos que pinchar U3 en su zócalo (verificando su correcta orientación) y después soldar el blindaje del amplificador de entrada. Para evitar que U3 se dañe en este proceso (el LF356 es muy sensible a la electricidad estática) es conveniente conectar la masa del circuito a la toma de tierra de un enchufe mediante un cable y luego soldar las cuatro patitas del blindaje en su sitio. Sólo queda pinchar los 3 displays y el resto de circuitos integrados poniendo atención a su orientación. Finalmente, el resultado debe ser algo parecido a la figura 6. Antes de dar por acabado el circuito, es conveniente aplicar una laca protectora a la cara de cobre (la venden en spray), protegiendo antes con cinta  de pintor los elementos que sobresalgan y no se deban manchar (conectores e interruptor). Para que la laca no haga goterones es mejor aplicar una capa fina y a los pocos minutos otra.

### Figura 6

Si la caja en la que se va a ubicar el circuito es metálica, habrá que asegurarse de que quede conectada a la masa del circuito para que actúe como blindaje. Yo no lo recomiendo, por los problemas de corrosión que conlleva utilizar una caja metálica cerca de agua salada. En su lugar yo utilicé una caja de plástico aunque a cambio tuve que añadir otra placa que actuara como blindaje bajo la placa principal como se muestra en las imágenes 7 a 10. Para asegurar la conexión eléctrica entre la masa del circuito y esta placa, le soldé un terminal que coincide con el tornillo de fijación situado junto al conector BNC. Para fijarla al fondo de la caja, simplemente la pegué con pegamento de contacto con la cara de cobre hacia abajo. Las posibles soluciones pueden ser variadas y dependen de la caja utilizada, pero debe asegurarse el correcto blindaje contra interferencias de, al menos,  la zona del circuito que contiene los amplificadores operacionales U1, U2, U3 y el conversor analógico-digital U201.

| #### Figura 7 | #### Figura 8 |
| --- | --- |
| #### Figura 9 | Figura 10 |

Antes de montar el circuito en la caja, habrá que terminar el mecanizado de la ésta, preparando alguna forma para poder fijarla. En mi caso pretendía colgarla en la pared, así que hice un par de orificios en forma de pera en la trasera de la caja para poder luego sujetarla con un par de tornillos, como se puede ver en la figura 11. Esto se había previsto antes de trazar el circuito, de forma que en las zonas de la placa que coincidirán sobre estos tornillos no se han trazado pistas, para evitar que éstas puedan dañarse o ser derivadas a tierra a través de dichos tornillos. Para hacerlo se puede practicar un agujero de 8mm y otro de 4mm y luego cortar el sobrante con una segueta de marquetería. Por último, en la tapa o frontal de la caja habrá que recortar la ventana que permita ver el display y practicar un taladro de 5mm para el LED de alarma. Yo cubrí la ventana para el display con una plaquita de metacrilato de color ahumado (recortada de la funda de una cinta de cassette). El aspecto final del frontal se puede ver en la figura 12. El último paso es montar la placa en la caja y fijarla, como se ve en la figura 13. El medidor de pH funcionando se puede ver en la figura 14.

| ### Figura 11 | ### Figura 12 |
| --- | --- |

| ### Figura 13 | ### Figura 14 |
| --- | --- |

# Ajuste y puesta en marcha.

Si el ajuste de cualquier circuito es importante, en este caso es primordial, puesto que se trata de un instrumento de medida de precisión, y un ajuste incorrecto echaría por tierra su exactitud. Yo recomiendo utilizar para el ajuste de los potenciómetros multivuelta un destornillador de ajustador. No es muy caro y es casi imprescindible entre las herramientas de cualquier aficionado a la Electrónica. Igualmente, antes de conectar la alimentación al circuito, es muy recomendable verificar de nuevo que los circuitos integrados están correctamente colocados, dada la tendencia de estos dispositivos a achicharrarse cuando no lo están.

Figura 15

En primer lugar ajustaremos la fuente de alimentación de potencia, ayudándonos de la figura 15. Para ello habrá que poner un voltímetro digital en la escala de 20V corriente continua y conectar sus pinzas a los test-points TP101 (positivo) y TP102 (negativo). Se quita el puente J101 y se conecta el alimentador. Una vez activado el interruptor, el voltímetro debe dar una lectura de entre 4V y 6V. Ahora hay que actuar sobre el potenciómetro POT101 hasta que la lectura sea 5.00V. Para terminar este ajuste se cortocircuita J101 y se verifica que la tensión medida por el voltímetro siga siendo 5.00V, retocando POT101 si es preciso para lograrlo. Puesto que no volveremos a tocar este potenciómetro es recomendable sellarlo aplicando una gota de laca de uñas.

A continuación ajustaremos el voltímetro. La zona que nos interesa aparece en la figura 16. Este ajuste es de gran importancia, y de su correcta realización dependerá en gran medida la linealidad y la precisión del montaje. Pondremos el jumper J1 en la posición 7-8 y ajustaremos POT201 hasta obtener en el display una lectura “0.00”. Ponemos un voltímetro digital en la escala de 2V corriente continua y conectamos sus pinzas a los test-points TP2 (positivo) y TP1 (negativo). Ponemos el jumper J1 en la posición 3-4 y ajustamos POT3 (vamos a usar como tensión para el ajuste una de las referencias de los circuitos de alarma) hasta obtener en el polímetro una lectura de 0.700V (700mV). Ahora ajustamos POT202 hasta que el display del medidor de pH muestre una lectura de “7.00”. Volvemos a poner el jumper J1 en la posición 7-8 y retocamos POT201 para que el display marque “0.00”. Por último, volvemos a poner el jumper J1 en la posición 3-4 y retocamos POT202 hasta que el display indique “7.00”. Sólo queda sellar POT201 y POT202 con laca de uñas y poner el jumper J1 en la posición 1-2, que es la de funcionamiento normal.

##### Figura 16

# Calibración.

La correcta calibración del medidor de pH es esencial, y deberá realizarse periódicamente (las características de las sondas varían con el tiempo debido a la suciedad acumulada y a su propio desgaste) y cuando se substituya o se limpie la sonda. Para llevarla a cabo serán necesarias dos soluciones buffer de pH 7 y pH 4 (no es válido utilizar buffers de pH 10, puesto que la escala de medida va de 0 a 9.99). Antes de cada calibración es conveniente limpiar la sonda.

Figura 17

Fijémonos en la figura 17. Con el jumper J1 en su posición normal (1-2), comenzaremos por introducir la sonda en la solución de pH 7. Dejaremos pasar unos segundos hasta que la medida indicada en el display sea estable y actuaremos sobre el potenciómetro POT1 hasta obtener una indicación en el display de 7.00 (si la solución buffer indica alguna corrección en función de la temperatura, habrá que aplicar dicha corrección). A continuación, lavamos la sonda y la introducimos en la solución de pH 4. Esperamos a que la medida sea estable y ajustamos el potenciómetro POT2 hasta obtener una lectura en el display de 4.00 (o el valor indicado para la temperatura de la solución buffer).

En la primera calibración o al cambiar de sonda, habrá que repetir este proceso varias veces, hasta que la medida sea correcta para ambas soluciones. En las calibraciones periódicas, esta condición se logrará con un par de repeticiones.

# Ajuste de las alarmas.

Para ajustar la alarma de pH alto, pondremos el jumper J1 en la posición 3-4. En esta posición el display visualiza el valor de pH al que se disparará esta alarma. Actuando sobre el potenciómetro POT3 fijaremos el nivel exacto de disparo. Téngase en cuenta que una vez disparada la alarma de pH alto, ésta seguirá activa hasta que el pH baje 0.12 grados aproximadamente, por debajo del nivel fijado.

Para ajustar la alarma de pH bajo, pondremos el jumper J1 en la posición 5-6. En esta posición el display visualiza el valor de pH al que se disparará esta alarma. Actuando sobre el potenciómetro POT4 fijaremos el nivel exacto de disparo. Una vez disparada la alarma de pH bajo, ésta seguirá activa hasta que el pH suba 0.12 grados aproximadamente.

Para evitar que las alarmas estén siempre disparadas, habrá que fijarlas en valores separados al menos 0.15 grados. Si no se necesita indicación de alguna de las alarmas, debe ajustarse a un nivel “inalcanzable”. Por ejemplo, para anular la alarma de pH bajo, se puede ajustar a 0.00 grados de pH.

Una vez ajustadas las alarmas, es importante no olvidarse de volver a poner el jumper J1 en su posición de funcionamiento normal, es decir 1-2.