Oszcillátor

Az eredeti 2 FET-es. Az oszcilláció 5 volton nem indult, ezért a 7805 föld ágába egy piros LED került.

Végerősítő

Az eredeti.

Műszer erősítő

Az eredeti kapcsolással nagy gondom volt az offset hiba, 30uA-es műszert használtam (ilyen volt kéznél), nagy volt az offset hiba. Az ellenállásos betáplálás a negatív tápról nem megfelelő megoldás, mert ezt maga a mért ellenállás söntöli. Az OpAmpon ez korrigálható elvileg egy potival, de egyszerűbbnek láttam a továbbfejlesztett erősítőt használni.

Gyakran szükséges, hogy 1 Ohm alatti értékeket mérjünk, ezért egy ilyen méréshatárt is készítettem. A nagyobb méréshatárnál a mérő ellenállás 6 Ohm, a kisebbnél 0,6 Ohm (2db 1,2Ohm SMD párhuzamosan)

Az erősítést beállító ellenállás helyére helipotot tettem. A két méréshatárhoz külön egyet egyet, a nagyobbnál 200 Ohmos a kisebbnél 50 Ohmos kellett. Ezek függenek a műszertől, nekem 30uA 30mV tehát 1kOhm a műszer ellenállása.

Beállítás

Üresjárásban a 30mV-ot a kimeneten beállítottam. Ezután a két helipottal a két méréshatár 0 pontját beállítottam. A skálát SMD ellenállások mérésével hoztam létre Corel-ben.

Tapasztalatok

A mérővezetéket feltétlenül össze kell fonni. Már kis hurok is 0,1-0,3 Ohm impedanciát jelent ezen a frekvencián. Egy profi műszer tájékoztató táblázatát a műszerre ragasztottam. Néhány új és régebbi elkót megmértem, lásd a táblázatban.

| Kapacitás uF | Feszültség V | ESR Ohm | gyártó | megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 40 | 0.08 | MM |  |
| 500 | 6 | 0,27 | Orosz |  |
| 100 | 20 | 0,18 |  | Csepp tantál |
| 470 | 20 | 0,23 | Japán |  |
| 150 | 400 | 0,24 |  | Bipoláris |
| 3300 | 16 | 0,05 | Rubicon |  |
| 470 | 200 | 0,11 |  | Bipoláris |
| 2 | 160 | 6 |  | Poliészter |
| 68 | 20 | 0,09 |  | Tantál |
| 4,7 | 35 | 1,5 |  | Tantál |
| 10 | 16 | 1 |  |  |
| 10000 | 40 | 0,1 | MM | Elég rossz |
| 200 | 70 | 0,1 | MM |  |
| 25 | 40 | 0,52 |  |  |
| 100 | 6,3 | 1 | MM |  |
| 100 | 6,3 | 2,5 | MM | Rossz |
| 500 | 6 | 0,9 | orosz |  |